附件一：

新型冠状病毒核酸提取/纯化试剂和细胞样本保存液的技术参数

1、核酸提取或纯化试剂（磁珠法）

| 项目名称 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） |
| --- | --- |
| 技术平台与适用仪器 | 基于磁珠法技术，可在Smart32，DA3200，DA3300，SP96等核酸提取仪上使用 |
| ▲试剂包装 | 预分装20、32人份，大包装20、96人份 |
| 外观 | 说明书清楚完整，外包装品名、批号和有效期清楚，试剂中的溶液组分澄清，无沉淀物。 |
| ▲样本类型 | 血清、血浆、全血、宫颈脱落细胞、咽拭子、鼻咽分泌物等 |
| ▲核酸洗脱量 | ≥80uL |
| 检测精密度 | 批内及批间检测浓度对数值的变异系数（CV%）＜5% |
| ▲稳定性要求 | 室温条件运输保存，有效期不低于12个月。 |
| 备案 | 有医疗器械注册备案证 |

2、细胞样本保存液

| 项目名称 | 细胞样本保存液 |
| --- | --- |
| 用途与成分 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途；主要成分为乙二胺四乙酸、三羟甲基氨基甲烷、盐酸胍，带灭活功能。 |
| ▲试剂包装 | 10支/包 |
| 外观 | 外包装品名、批号和有效期清楚 |
| ▲样本类型 | 鼻拭子、咽拭子、尿道拭子、宫颈拭子 |
| ▲作用原理 | 本产品提供生物缓冲系统，维持生物正常 PH 值及核酸稳定性，防止核酸降解；同时可使病原体蛋白高级结构 受到破坏，丧失生理活性，降低其感染和致病能力。 |
| ▲稳定性要求 | 室温条件运输保存，有效期一年。 |
| 备案 | 有医疗器械注册备案证 |